许昌市质量技术监督检验测试中心

音速喷嘴气体流量标准装置升级改造项目自行采购公告

项目名称：音速喷嘴气体流量标准装置升级改造项

编号：XCSJCZX-2021015号

采 购 人：许昌市质量技术监督检验测试中心

二0二一年三月

采购邀请函

许昌市质量技术监督检验测试中心现采购“音速喷嘴气体流量标准装置升级改造项目”，邀请合格供应商积极参与。

1、项目名称：音速喷嘴气体流量标准装置升级改造项目

2、项目编号：XCSJCZX-2021015号 （项目最高预算人民币30万元，超出无效）

3、采购人名称：许昌市质量技术监督检验测试中心

4、采购需求： (详见第二章)

5、交货期：合同签订后 60 日历天。

6、供应商资格要求：法人或其他组织。

7、响应文件递交截止时间：本次公告期为20个工作日，投标文件截止时间为：2021年5月24日9:00（北京时间），逾期不接受文件。

8、响应文件接收邮箱。xcjczxzgb@163.com，（响应文件名称：XCSJCZX-2021015+报价单位名称）。

9、联系事项

采购人：许昌市质量技术监督检验测试中心；地址：许昌市龙兴路西段国家质检中心院内；联系人：王主任；电话：0374-3176116。

吕主任：      0374-3176106

许昌市质量技术监督检验测试中心

二〇二一年 四月二十五 日

- 采购需求及其他要求

项目说明：该项目为音速喷嘴计量检定装置的改造更新，该设备制造厂家为丹东贝特，型号LJX-4Q,测量范围（1-4095）m3/h,配置循环水真空泵3台，检定管线5条，检测口径分别为DN32/50/80/100/200,因实验室搬迁，搬迁距离6km 。在搬迁后对该装置进行升级改造，主要内容：在止滞容器端头开孔安装原DN200检定管线，增加DN150检定管线一套安装在原DN200管线位置，将夹表器进行更新，将原手动球阀更新为气动球阀，微机控制系统进行更新，本次费用含拆解，搬迁，改造安装，调试，不包实验室场地改造。详细参数如下：

（一）、采购需求:

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气动蝶阀 | DN200/DN150/DN125各1台 (品牌：汉姆森) 更新真空泵及出口阀门，含挠性接头，密封圈 |
| 2 | 音速喷嘴改造 | 止滞容器拆解、安装，在止滞容器端头开孔，安装DN200管线，增加1024m3/h喷嘴1个，DN100手动球阀、电动球阀各1（兴伟、开利达）,0.1Mpa压力表1块。 （含更换密封圈及一次性配件，喷嘴检定费） |
| 3 | 检定管线改造 | - 检定管线拆解（DN32/35/80/100/200）包括管线、夹表器、球阀、管夹，（更换密封圈及一次性配件。） - 更换气动夹表器各1 DN150 （含管线支架、夹表器支座） 夹表行程：≥450mm DN200 夹表行程:≥600mm DN100 夹表行程: ≥300mm DN80 夹表行程: ≥250mm DN50 夹表行程: ≥150mm DN32 夹表行程: ≥150mm - 气动球阀各1个DN200/150/100/80/50/32（浙江汉姆森） 4、0.2级温度变送器一只（品牌B+B，带校准证书），罗斯蒙特绝压变送器（0.075%级，0-106kpa）1个，带校准证书 |
| 4 | 微机自动控制系统 | - 参数： 在现有装置控制系统基础上改造升级计算机自动控制系统，整体功能采用“全智能化”设计，除人工将被检流量计夹装到管线上和输入被检表的信息外，其他操作均可在计算机上进行操作控制。 1）控制系统包括硬件和软件 ◇控制系统的硬件组成：上位机采用台湾研华公司生产的IPC610型工业控制机；下位机采用西门子生产的PLC和自主研发的隔离模块组成。 ◇控制系统的软件组成：基于WINDOWS10的中文操作平台，使用组态王7.5平台软件，具有广阔的扩展空间，便于根据用户要求增加功能。 2）控制系统的功能 1）流程显示：用动态流程示意图形式绘制出试验流程画面。 2）状态显示：以平面图形式显示各条管线流场参数（温度、压力、流量等）和设备的运行状态。 3）报表管理：能对原始记录表和检定（校准）证书格式进行改变和保存。 4）仪表管理：可以对系统使用的温度、压力变送器的量程进行设置。也可对系统使用的其它需要设置的仪表和设备进行设置。 5）检定点次：可以任意设置检定点数和检定次数。 6）结果判定：可根据检定规程的要求及数据处理结果，计算机做出检定结果是否合格的结论，并可打印检定原始记录、检定证书或检定结果通知书。 7）查询功能：可根据仪表类型、仪表编号、检定日期、送检单位等信息方便查询、显示数据报表并打印。 8）用户/安全管理：提供为多种的访问级别，不同的级别允许对软件不同优先级的操作。对现场设备启停、参数的设定等操作需设置密码级别，防止误操作。 9）保存与备份功能：对试验数据和相关文件能保存与备份，原始记录和证书（报告）能保存 7 年以上。 10）软件具有流量装置检定功能，包括：换向器、流量稳定性、标准表检定。 11）软件具有升级功能，根据规程修订情况和使用方法的要求，及时提供免费软件升级和修订服务。 |
| 5 | 拆解移位（含一次配件） | 1、110 kW,75 kW 30Kw水环真空泵,各1套 2、水箱拆解更换为气水分离器（1m3） 3、控制气路拆解，安装 4、缓冲容器拆解、安装 5、仪表及标准器拆解、安装 6、汇流管线拆解、安装 7、控制柜、变频柜拆、安（更换一次性配件）. 8、管线支架、夹表器底座拆解、安装（共5套）。 |
| 6 | 其他配件 | 1、管道消音器DN50-70共7套 2、温湿度变送器 2级 大连北控（带证） |
| 7 | 其他服务 | 1、装置吊装、运输、安装、软件调试 |

（二）其它要求

1、供应商须明确报价产品的厂家、品牌、型号、详细参数、功能和满足技术参数详细响应内容，否则为无效报价。

2、货物必须符合国家质量检测标准和环保产品标准，符合本采购文件规定标准的全新产品。

3、供应商须明确免费保修期，在质量保证期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托供应商，供应商不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

4、本项目报价为总报价，综合单价包含货物的制造、包装、运输、装卸、备品、备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试，验收、税金、服务费等一切费用。

5、付款方式：凭正式发票及合格验收报告，验收合格后两个月内一次付清。

6、特别提示：本项目限价30万元人民币，超出无效。

7、中标单位应协助采购单位完成实验基础改造，提出安装基础改造方案。

第三章  响应文件组成

1、供应商资质资料：营业执照、法人身份证明、信誉证书

2、所供产品技术资料偏离表

| 序号 | 产品名称、型号、厂家 | 需求的技术标准 | 所供产品技术标准 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3、货物报价单：

4、所投产品用户情况说明：用户单位及联系人，用户使用情况报告。

第四章成交原则

（1）单位采购小组对响应的供应商的资料进行集中审查，按照性价比优先的原则选定供应商，协商最终供应价格。

（2）采购单位会在评审结束后5个工作日内，通知合适供应商，签订正式合同，本次采购不再另行发布中标公告。

（3）特殊情况由采购小组集体表决。

（4）出现下列情形之一的，采购人应当终止采购活动，

（1）因情况变化，不再需要采购的；

（2）在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

附件1：

货物报价单

投标人（此处填单位名称并盖章）

联系人：                电话：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字（加盖单位公章）：

时间 ：  年   月   日

第五章  合同格式

采购合同编号：

签订地点：

需方：

供方：

供需双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本采购合同，共同信守。

一、采购合同文件附件

本采购所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 采购文件（采购文件编号）；

2. 成交供应商提交的响应文件；

3. 采购合同专用条款；

- 二、采购合同标的

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 货物总价： |  |  |  |  |

- 三、采购合同金额

- 根据上述采购合同文件要求，采购合同的总金额为人民币（大写）    元，（小写）￥    元。

- 四、付款条件、交货时间和交货地点

- 双方签订合同后     日内交货，交货地点：购方指定地点，验收合格后1个月内一次付清。不能按期交货，供方应向需方支付合同货款全额1%（每天）的违约金，超过15个工作日。需方有权终止合同，并追究供方的违约责任。

- 五、采购合同生效

- 本采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

六、合同纠纷

供需双方发生纠纷，应向采购方所在地人民法院提起诉讼。

- 七、采购合同份数

- 本合同一式三份，以中文书写，具备同等法律效力。买卖双方、采购代理机构各执一份。

签约方：

需方（公章）：                         供方(公章)：

法定代表人（代表人）或授权代表     法定代表人（代表人）或授权代表

(签字)：                                (签字)：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：

年     月    日                        年    月    日